洛阳市第一人民医院眼科激光治疗仪采购项目

- 主要技术性能指标及要求：

1.临床应用：用于视网膜光凝、小梁成形术、虹膜切开术等方面；

2.应用范围：门诊、手术室两用；

3.主机要求：裂隙灯与激光源一体机；

4.控制面板：触摸屏控制；

5.个性化参数设定：≥3组记忆值；

6.个性化参数：每组可自定义能量、脉冲间隔和脉冲持续时间；

7. 激光类型：倍频固态激光技术；

▲8.激光波长：纯连续波，波长532nm；

9.激光束投射：经由裂隙照明光路；

10.医生保护滤片：原色内置固定滤光片；

11.裂隙灯放大：≥3级放大可调（包含但不限于8/12/20）；

12.裂隙高度：≥五级调节（包含但不限1/3/5/9/14）；

13.裂隙宽度：≥5级调节（0.2 /0.6 / 1.6 / 4.4 / 15.0 mm）；

14.裂隙旋转：-45°/0°/+45°/90°四档可调；

15. 光斑直径：50－1000um可连续调节，等焦面；

16.瞄准光束：红光二极管，波长620-650nm，亮度10级可调，到角膜≤1mW；

17.脉冲持续时间（单脉冲）：10-2500ms可调，CW到角膜处≤180s；

18.脉冲间隔：100 - 6000 ms；

19.接触镜数据库：≥13种预设常用接触镜参数，在设置中可添加；

20.冷却方式：采用热电冷却技术；

21.激光触发方式≥2种选项：脚踏控制和裂隙灯手控两种方法；

★22.智能触控：向下、向左、向右三向调节治疗参数；

23.数字化治疗报告：选中治疗区域，可自动生成。

24.报告导出：USB导出。

25.语言：具有中文界面功能。

26.免费对接联入医院信息系统，真正实现图像局域网，进行对比、会诊、印证、备份等操作。

设备配置清单如下：

1、激光主机	1台

2、激光专用三档变倍裂隙灯（含内置滤光片）	1个

3、智能触控模块	1个

4、手臂扶手（高度可调）	1个

5、防灰尘的罩子	1个

6、10倍目镜	2个

- 防护屏	1个

8、会聚镜座	1个

9、电源线	1根

10、原厂电动升降台	1个

11、控制脚踏（1.6米）	1个

12、数字化治疗报告系统USB导出	1个

13、外固视灯	1个

14、眼内光纤  壹包（5根）

15、医生激光护目镜  2副

二、技术及售后服务

★1 .整机质保期≥3 年，在质保期内每年由维修工程师提供至少 4 次的上门维护保养工作 。

2.中标后，提供厂家保修承诺 。

3.中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维 修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命。

4.维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安 装软件及维修密码，软件终身免费升级。

5.一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时 2 个小时内响应，6 小时内提供维 修方案及报价，24 小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。

6.到货时间：合同签订后，30个工作日内。