- 技术参数需求

1 放射治疗设备要求概述

1.1 所投设备要求：本次招标为一套智能医用电子直线加速器系统，包含医用电子直线加速器一台和软件计划系统，包括：TPS放射治疗计划系统（含医生工作站及物理师工作站）、肿瘤信息管理系统以及其他支持系统运行所必需的软件和硬件

1.2 加速器工作模式：应具有临床日检模式、治疗模式、验证模式、维修模式等

1.3 多重碰撞检测系统，保障设备和患者安全

2 机架运动系统

*2.1 机架结构：环形机架（投标机型必须是各厂家乙类最高端设备。例如：瓦里安需提供Ethos、安科锐需提供Tomo-C、联影需提供HalosTx及以上机型；其他厂家也需要提供其最新最高平台的加速器机型。）

2.2 机架旋转角度：≥360°

2.3 机架最大旋转速度：≥4RPM

*2.4 机架等中心精度≤0.5mm

2.5 治疗孔径：≥100cm

2.6 机架旋转精度≤0.5°

2.7 机架、准直器和治疗床等中心精度≤0.75mm

3 束流系统

3.1 电子枪：栅控三极电子枪

3.2 微波功率装置：磁控管

3.3  X射线能量：具备双光子能量，分别用于治疗和成像

3.4  6MV X射线FFF非均整模式

3.5  6MV X射线最大非均整（FFF）剂量率≥1000MU/min

3.6  X射线对称性：≤102% ，剂量重复性：≤0.5% ，剂量线性度：≤±1.5%

*3.7 最大射野尺寸：≥28cm×28cm ，最小射野尺寸：≤0.5cm×0.5cm

4 剂量监测系统

4.1 电离室结构：封闭式双通道电离室 ，具有安全联锁自动装置

5 准直器系统

5.1 准直器系统可旋转范围≥360°，顺时针和逆时针方向

5.2 准直器旋转精度误差≤0.5° ，重复性误差≤0.5°

5.3 准直器最大旋转速度≥1RPM

5.4 具备两对独立钨门：X、Y方向各一对，动态治疗时可实时跟随MLC，降低叶片间漏射

5.5 叶片最大移动速度：≥5cm/s

5.6 叶片在等中心平面的最小投影宽度：≤5 mm

5.7 叶片数量: ≥120片

5.8 叶片过中心线最大距离：≥15cm

5.9 叶片到位精度：≤±1.0mm

5.10 支持相邻叶片组形成交指野

6 治疗床系统

6.1 全碳纤维中空床板，并可在控制室遥控

6.2 运动维度：≥3维度调整

6.3 治疗床负载能力：≥190kg

6.4 垂直移动范围：≥45cm

6.5 左右移动范围：≥±20cm

6.6 前后移动范围：≥100cm

7  CT影像系统或KV级CBCT影像系统

7.1 球管阳极热容量（非等效）≥5MHU

7.2  X射线球管电压：70KV~140KV

7.3  IGRT系统精度：≤0.75mm ，最大图像重建矩阵≥1024×1024

7.4 支持三维CBCT图像引导功能；支持多平面重建（MPR）、曲面重建(CPR)、容积三维重建(VR)、容积漫游(VRT)、表面重建(SSD)

8  EPID成像系统

8.1 有效感应面积≥43cm×43cm，图像采集速度≥15fps ，像素灰度分辨率≥16bit/pixel

8.2 支持6MV FFF治疗野二维成像

*9 基于EPID的加速器质控功能：支持对MLC进行检测、支持对钨门进行检测、支持对准直器系统进行检测、支持对束流系统进行检测

10 治疗技术

10.1 支持固定野调强放疗（IMRT），支持容积旋转调强放疗（VMAT）

10.2 支持动态容积旋转调强放疗

10.3 支持SBRT立体定向体部放射治疗

*10.4 支持ART在线自适应放疗，提供所投产品同品牌原厂证明材料

11 放射治疗计划系统

*11.1 提供加速器原厂放射治疗计划系统

11.2 所有系统统一数据平台

*11.3 提供（B/S或C/S）架构放疗云方案部署

11.4 放射治疗计划系统（TPS）工作站数量要求:物理师工作站：≥2台；医生工作站：≥4台

11.5 支持CT，MRI，PET，CR，RT Image等 DICOM标准图像导入导出、从本地路径或其他AE节点导入导出DICOM数据、RT Plan，RT Dose，RT Structure，RT Record格式的数据导入导出； 支持多模态影像融合（CT-CT、CT-MR、CT-PET)、 脚本创建与调用功能、多种自定义模板、光子计划制作；支持高级勾画工具（点勾画线、智能勾画、推画、画圆、画方、形变拖拽、删除、编辑工具等）

*11.6 提供加速器原厂多器官自动勾画功能：能自动勾画≥80个危及器官

11.7 支持GPU加速架构，三维卷积剂量算法或蒙卡剂量算法，支持全局最大剂量控制、多靶点计划的剂量计算、添加组织补偿物进行计算

12 售后与技术服务：供应商负责进行治疗计划系统数据采集和拟合

13 放疗大孔径CT模拟定位系统技术要求

*13.1 机架系统：机架孔径≥850mm

13.2 机架最快旋转扫描时间≤0.5秒/360°，每旋转360°采集≥64层；扫描架倾角：≥±30°

*13.3  X线球管阳极热容量（非等效）≥7.5MHU或球管阳极等效热容量≥25MHU

13.4 球管电流：10mA~600mA

13.5 球管电压：70kV~140kV

13.6 高压发生器功率≥80KW，球管阳极散热率≥1600kHU/min

13.7 探测器Z轴物理排数≥32排

13.8 放射治疗专用平床板满足AAPM-TG66标准，并在白皮书中注明，不能以诊断扫描床系统代替

13.9 扫描采集视野（SFOV）≥60cm，拓展视野（EFOV）≥80cm

- 二、主要质控产品技术要求

（一）剂量仪系统：

电荷：2pC—10mC，10fC分辨率；电流：2pA--1µA，1fA分辨率。独立测量通道，0.6cc的Farmer型电离室探测器，室壁材料为可防水石墨。厚度包括1mm、2mm、5mm、1cm和适配0.6cc的Farmer型电离室探测器的固体水。外部尺寸：≥30×30×30cm；结构组成：由33片30×30cm不同厚度的薄片组成，29片10mm厚,1片5mm厚,2片2mm厚,1片1 mm厚。适配板：0.6cc电离室适配平板一块；密度：≤1.045g/cm3；材料：RW3等效水（聚苯乙烯为主）固体水一箱等要求。

（二）二维水箱：水箱内部尺寸：≥30×30×30 cm，定位精度:≤0.1 mm，配备支持同款Farmer 0.6 cc容积电离室探测器支架等。

（三）三维计划验证矩阵：如探头类型适用于辐射剂量测量的半导体探头，探头三维空间分布，有效体积 ≤0.000019 cm3。有配合电离室探测器获得中心点剂量的中心插件。高性能笔记本一台（处理器酷睿Ultra2代及以上，内存不低于32GB，存储不低于2TB，配独立显卡），25米以上电缆线等要求。

（四）晨检仪：可进行各种数据分析，测量数据自动保存于高级数据库中，用户可观察加速器参数的变化趋势，同时测量20×20cm 与10×10cm等要求。

（五）放射治疗管理系统：接诊台、医生办公室、物理室终端，定制化表单，功能模块，相关软硬件等要求。

（六）光学体表实时追踪系统：加速器机房提供不少于3组并适配购买的加速器（C型加速器或环形加速器），能完成光学实时追踪设备，每组追踪设备含2个采集摄像头，形成“双目”立体视觉效果，CT模拟机房同时提供1组等要求。

（七）CT三维激光灯（激光定位器）：如三个以上可移动激光光源、无线平板电脑控制等要求。

（八）胶片验证系统：透射式扫描仪、胶片分析软件等

- 三、体位固定及附属产品技术要求

- （一）体位固定设备：如头颈肩体碳纤维一体化体位固定板（含CT端）、碳纤维乳腺托架、恒温水箱、真空泵等。

- （二）辅助产品：如模体（包括头部和体部）、辐射环境测量仪、膀胱容量测定仪等。

- （三）定位CT附属设备：如CT双筒高压注射器、原厂CT模拟定位设备校准专用模体、呼吸门控系统软硬件等。

四、体位固定及附属产品配置清单

(一)体位固定设备

1 头颈肩体碳纤维一体化体位固定板（含CT端） 2套

2 体膜 50个

3 头颈肩膜 30个

4 头膜 20个

5 头枕 4套

6 碳纤维乳腺托架 2套

7 适配条 2套

8 恒温水箱 1个

9 真空负压垫 100个

10 真空泵 1台

(二）物理质控设备

1 三维剂量验证系统 1套

2 晨检仪 1套

3 剂量仪系统(静电计+0.6cc电离室+二维水箱+电缆25m) 1套

4 固体水模 1套

5 胶片验证系统 1套

（三）定位CT附属设备

1 激光定位灯系统（3轴可移动） 1套

2 CT双筒高压注射器 1套

3 防护用品 1套

4 提供原厂CT模拟定位设备校准专用模体 1套

5 室内监控系统 1套

6 提供呼吸门控系统软硬件 1套

二、维保承诺

1.交货期：90日历天内安装完毕；

2.质保期： ≧ 5年